**Załącznik nr 3**

***SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | ***Wymagane warunki – Cystoskop giętki - 1 szt.*** | ***Wartość***  ***wymagana*** | ***Parametry oferowane*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|  | Model/typ | Tak/Podać |  |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Fabrycznie nowe, nie używane, niepowystawowe, nierekondycjonowane | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2024 | Tak/Podać |  |
|  | Cystoskop giętki do użytku wielorazowego kompatybilny z jednorazowymi koszulkami pokrywającymi endoskop w trakcie zabiegu cystoskopii | Tak |  |
|  | Pole widzenia w powietrzu min.120° | Tak/Podać |  |
|  | Pole widzenia w wodzie/płynie min 87° | Tak/Podać |  |
|  | Kąt patrzenia 0° | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min. 3 - 50 mm | Tak/Podać |  |
|  | Długość robocza min 370 mm | Tak/Podać |  |
|  | Długość całkowita max 700 mm | Tak/Podać |  |
|  | Wygięcie końcówki w górę min. 210° | Tak/Podać |  |
|  | Wygięcie końcówki w dół min.120° | Tak/Podać |  |
|  | Średnica endoskopu z osłona z kanałem roboczym max 2,1 mm– 16,65 Fr. | Tak/Podać |  |
|  | Współpraca z bateryjnym źródłem światła | Tak |  |
|  | Współpraca ze stacjonarnym źródłem światła, z wykorzystaniem dołączonego adaptera | Tak |  |
|  | Sterylizacja tlenek etylenu | Tak |  |
|  | W zestawie do każdego cystoskopu:   1. zawór ETO 2. światłowód 3. walizka transportowa 4. końcówka do światłowodu do wyboru przez Zamawiającego 5. Tester szczelności do endoskopu 6. Bateryjne źródło światła 7. 10 szt. koszulka barierowa kompatybilna z cystoskopem, jednorazowa, sterylna, zintegrowana z kanałem roboczym, wyposażona w kanał irygujący, diagonostyczna lub operacyjna (do wyboru przez Zamawiającego), kanał roboczy zintegrowany z koszulką - 2,1mm lub 1,5mm | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie. Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania napraw i przeglądów ( przy dostawie) | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu oraz bezpieczeństwa jego używania – 2 dni (terminy szkoleń po uzgodnieniu z Zamawiającym) | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 8 lat | Tak |  |
|  | Dostępność do części przez okres min. 8 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max 48 godziny w dni robocze (liczone od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagany czas usunięcia usterki max 5 dni od zgłoszenia | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty (w tym na zakończenie gwarancji) | Tak |  |
|  | Dostawa 4 tygodnie | Tak |  |